## 仕様適合チェック表
要求仕様適合確認表
※ 下記仕様内容の項目の条件を満たしている場合は、右側の
適合チェック欄に「〇」をを記載してください。
仕様内容（別添２ 自動心臓マッサージ装置 仕様書）
１．調達の背景及び目的
生理検査機器とコンピュータを組み合わせ、データの収集から解析・編集・保存等のシステム化が普及し、各診療分野で利用されて診断・治療等に多大な効果をあげている。 本装置の導入により、生理検査のデータをサーバで一元管理し、必要とする情報を過不足なく取り出すことが可能となる。 また、厚生労働省が示した電子保存指針に準拠した本装置により責任の明確化が行える。
| １． 性能・機能に関する仕様 |  |  |  | 適合 チェック
| １） | 自動心臓マッサージ装置は以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | 限られた空間でも医療処置が出来るよう360度フレキシブルアーム設計であること。
|  | 1-1-2 | 夜間の活動でも処置が可能なＬＥＤバックライト付きカラーディスプレイ付きであること。ディスプレイで圧迫深度、圧迫速度、バッテリー残量、処置時間の確認ができること
|  | 1-1-3 | 劣悪な環境化でも使用できるよう、作動温度 -20度～45度 システムはＩＰ54以上準拠していること。
|  | 1-1-4 | 胸郭に適切にセッティングされているか容易に目視識別できるように、スタート・ストップボタンでセッティング状態のカラー表示通知がされること。
|  | 1-1-5 | ボードがＸ線透過性カーボン素材であること。
|  | 1-1-6 | 個人差のある胸郭高さに対応できるよう14～34ｃｍまでの胸郭高に対応が可能なこと。
|  | 1-1-7 | ランニングコストが軽減できるよう、スタンプ部はリューザブルであること。
|  | 1-1-8 | 幅広い患者に対応が出来るよう 圧迫深度 2～6ｃｍ 圧迫速度 80～120回(１分間) 処置モード15：2、30：2、連続、3種類のモードが選択できること。
|  | 1-1-9 | バッテリーは満充電時、通常使用で約60分稼働出来ること。バッテリー本体に残量計を有すること。ＩＰ55準拠であること。
|  | 1-1-10 | ボード用ストラップは脱着が容易にできるようマグネット式であること。
|  | 1-1-11 | 搬送用キャリングケースは、バックパック、ハンドストラップ等で2ウェイ以上であること。キャリングケースに本体を収納した状態でも充電できる構造であること。
２．一般的条件
|  | １） | 納入する機器は、全て未使用のものであること。
|  | ２） | 納入するまでの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
|  | ３） | 入札対象物品と入替に撤去予定である当院既設の医療機器がある場合は、撤去費及び撤去後に伴う費用を含むものとする。
印
申請事業者名