## 仕様適合チェック表
要求仕様適合確認表
※ 下記仕様内容の項目の条件を満たしている場合は、右側の
適合チェック欄に「〇」をを記載してください。
仕様内容（別添２ 三次元眼底像撮影装置 仕様書）
１．調達の背景及び目的
生理検査機器とコンピュータを組み合わせ、データの収集から解析・編集・保存等のシステム化が普及し、各診療分野で利用されて診断・治療等に多大な効果をあげている。 本装置の導入により、生理検査のデータをサーバで一元管理し、必要とする情報を過不足なく取り出すことが可能となる。 また、厚生労働省が示した電子保存指針に準拠した本装置により責任の明確化が行える。
| １． 性能・機能に関する仕様 |  |  |  | 適合 チェック
| 1-1 | 三次元眼底像撮影装置は以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | 無散瞳下で眼底断層像撮影及び、カラー眼底撮影が可能であること
|  | 1-1-2 | 眼底断層像撮影部位を同時撮影されたカラー眼底画像上で特定できること
|  | 1-1-3 | 眼底断層像を100,000A-Scans/secの高速撮影ができること
|  | 1-1-4 | Swept Source OCT（SS-OCT）であること
|  | 1-1-5 | 一度の撮影で広範囲（12×9mm）の眼底断層像が撮影できること
|  | 1-1-6 | 脈絡膜・強膜まで高精細な眼底断層像を撮影できること
|  | 1-1-7 | 被検眼を自動追尾するトラッキング機能があること
|  | 1-1-8 | 正常眼データベースと比較できること
|  | 1-1-9 | 三次元立体画像表示及びEnface（平面化）が可能であること
|  | 1-1-10 | カラー眼底、レッドフリーの眼底撮影が可能であること
|  | 1-1-11 | 蛍光眼底撮影（FA）、自発蛍光撮影（FAF）が可能であること
|  | 1-1-12 | 眼底撮影の撮影画角は、45度・30度相当であること
|  | 1-1-13 | 21㎜の広角OCT撮影が可能であること
|  | 1-1-14 | OCT Angiography（OCTアンギオ・OCT-A）撮影が可能なこと
|  | 1-1-15 | 前眼部の断層像が撮影できること
|  | 1-1-16 | 前眼部撮影では、距離計測・角度計測・角膜厚解析が可能であること
|  | 1-1-17 | 撮影したBスキャンOCT画像にAIによるノイズ除去処理（デノイズ）が可能であること
|  | 1-1-18 | 撮影したOCTアンギオ画像にAIによるノイズ除去処理（デノイズ）が可能であること
|  | 1-1-19 | 院内ネットワークに接続し、診察室等のパソコンにてOCTビューワーが使用できること
|  | 1-1-20 | OCTビューワーではレポートだけではなく、全てのOCTデータにアクセスできること
|  | 1-1-21 | 院内で使用中の電子カルテにJPG/PDF等の画像レポートを送信できること
|  | 1-1-22 | カラー、FA、FAF(自発蛍光)の眼底撮影が可能なこと
|  | 1-1-23 | 当院の画像ファイリングシステム(IMAGEnet)と接続できること。また接続費用を含めること。
２．一般的条件
| １） | 納入する機器は、全て未使用のものであること。
| ２） | 納入するまでの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
| ３） | 入札対象物品と入替に撤去予定である当院既設の医療機器がある場合は、撤去費及び撤去後に伴う費用を含むものとする。
印
申請事業者名