## 仕様適合チェック表
要求仕様適合確認表
※ 下記仕様内容の項目の条件を満たしている場合は、右側の
適合チェック欄に「〇」をを記載してください。
仕様内容（別添２ 超音波画像診断装置 仕様書）
１．調達の背景及び目的
生理検査機器とコンピュータを組み合わせ、データの収集から解析・編集・保存等のシステム化が普及し、各診療分野で利用されて診断・治療等に多大な効果をあげている。 本装置の導入により、生理検査のデータをサーバで一元管理し、必要とする情報を過不足なく取り出すことが可能となる。 また、厚生労働省が示した電子保存指針に準拠した本装置により責任の明確化が行える。
| １． 性能・機能に関する仕様 |  |  |  | 適合 チェック
| 1-1 | 超音波診断装置機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1-1 | 走査方式は、電子セクタ走査方式、電子リニア走査方式、電子コンベックス走査方式を有すること。
|  | 1-1-2 | 4本以上の電子系プローブを同時に装着し、操作パネルで切り替えて使用できる機能を有すること。
|  | 1-1-3 | 2本以上のプローブパーキングを有すること。
|  | 1-1-4 | 対角10.4インチ以上のカラーTFT液晶タッチパネルを有すること。
|  | 1-1-5 | シネメモリ機能を有すること、また、シネメモリ機能は、サーチ、ループ再生ができＢモード時最大で63,500フレーム以上、Ｍモード時で最大で900秒以上サーチする機能を有すること。
|  | 1-1-6 | 表示モードは、Ｂモード法、Ｍモード法、パルスドプラ（PW)法、連続波ドプラ(CW)法、カラードプラ（Flow)法を有すること。
|  | 1-1-7 | ビームフォーマの受信は高速デジタルビームフォーマであり、音速補正機能を有すること。
|  | 1-1-8 | ビームフォーマの送信方法はCPWG方法であり任意波形送信を有すること。
|  | 1-1-9 | 画像調整に関連するパラメーター（Gain、周波数等）を1プリセットあたり4パターン以上登録でき、検査中にタッチパネル上で瞬時に切り替えできる機能を有すること。
|  | 1-1-10 | 血管の長軸断層像に関心領域を設定するだけで、その領域のIMT (Intima-Media Thickness)の最大値や最小値、平均値等、SD等を自動算出し表示できる機能を有すること。
|  | 1-1-11 | 生体組織の硬さを反映した生体ひずみ量を、加圧または減圧により画像化する機能を有すること。
|  | 1-1-12 | ひずみの平均値の時間変化をリアルタイムでグラフに表示できる機能を有すること。
|  | 1-1-13 | No Manual Compression, Minimal Vibration, Significant Compressionのそれぞれの手技に対応する、弾性画像を表示できる機能を有すること。
|  | 1-1-14 | 腫瘍中心をワンクリックすることにより、腫瘍と脂肪層に計測ROIを自動で設定し、FLR自動算出する機能を有すること。
|  | 1-1-15 | 生体組織の硬さを反映した生体ひずみ量を、加圧または減圧により画像化する機能を有すること。
|  | 1-1-16 | ひずみの平均値の時間変化をリアルタイムでグラフに表示できる機能を有すること。
|  | 1-1-17 | ひずみの平均値等の各種指標を用い、生体組織の硬さを数値化した、LFIndexを算出できる機能を有すること。
|  | 1-1-18 | 組織の硬さによって変化する、せん断波の伝搬速度を測定する機能を有すること。
|  | 1-1-19 | せん断波の伝播速度であるVs値、Vs値分布の広がりから算出されるIQRを表示できる機能を有すること。
|  | 1-1-20 | 測定したVｓ値が計測値として信頼できるかをパーセント表示にて算出できる、信頼性標VsNを表示できる機能を有すること。
|  | 1-1-21 | 乳腺のBモード画像から輝度の特微量を検出し、強調表示する機能を有すること。
|  | 1-1-22 | DICOM3.0に準拠した画像データ信号が出力できる機能を有すること。
|  | 1-1-23 | 院内のMWMｻｰﾊﾞより配信された、ワークリスト情報を取得できる機能を有すること。
|  | 1-1-24 | 装置起動に要する時間が120秒以内であること。
| 1-2 | 観察用モニタについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-2-1 | 観測用モニタは有機ELディスプレイで、対角22型以上であること。
|  | 1-2-2 | 上下左右旋回、水平方向にスライドが行えるモニタ画面であること。
| 1-3 | 装置の外見については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-3-1 | 幅が550ｍｍ以下、奥行きが900ｍｍ以下であること。
|  | 1-3-2 | 高さが最小1220ｍｍ以下、最大1695ｍｍ以上まで動作が行えること。
|  | 1-3-3 | 重量が140Kg以下（本体のみ）であること。
| 1-4 | Ｂモード法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-4-1 | Ｂモード画像のフリーズ後に、ゲインの画像調整機能を有すること。
|  | 1-4-2 | 深さ方向の感度補正（STC）を８段階以上の機能を有すること。
|  | 1-4-3 | フリーズ後の１画面表示のＢモード画像から、２画面以上の同時表示に切り替えできる機能を有すること。
|  | 1-4-4 | Bモード画像全体の輝度条件を瞬時に最適化する機能を有すること。
|  | 1-4-5 | 空間コンパウンドイメージ機能を有すること。
|  | 1-4-6 | 電子リニアプローブにおいて、台形表示機能を有すること。
|  | 1-4-7 | フルフォーカシング機能を有すること。
|  | 1-4-8 | 構造物の境界を明瞭化し、スペックルノイズやアーチファクトを低減する機能を有すること。
| 1-5 | Ｍモード法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-5-1 | Ｍモードのカーソルラインをリアルタイムに３ライン以上任意方向に作成する機能を有すること。また、同時に３ライン以上表示できる機能を有すること。
|  | 1-5-2 | フリーズ後にゲイン、掃引速度を可変する機能を有すること。
|  | 1-5-3 | 本体HDDへ保存されたＢモード画像から、Ｍモード画像を構築できる機能を有すること。
| 1-6 | パルスドプラ (PW)法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-6-1 | サンプルボリュームは、0.5ｍｍ～20ｍｍの範囲以上を設定できる機能を有すること。
|  | 1-6-2 | フリーズ後にドプラゲイン、ベースラインシフトおよび角度補正を変更できる機能を有すること。
|  | 1-6-3 | ウォールモーションフィルタを、12段以上切り替える機能を有すること。
|  | 1-6-4 | ドプラ波形の高さおよびベースラインなどを、瞬時に最適化できる機能を有すること。
|  | 1-6-5 | 異なる2つのサンプル点のドプラ波形を同時に表示する機能を有すること。
| 1-7 | カラードプラ（Flow)法については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-7-1 | ドプラサンプリングポイントにカラーフローエリアが追従して動く機能 を有すること。
|  | 1-7-2 | 高精細カラー表示ができる機能を有すること。また、血流方向の色分け表示ができる機能を有すること。
|  | 1-7-3 | Ｂモード画像とＢ／カラーモード画像を、リアルタイムで２画面表示できる機能を有すること。また、穿刺ガイドライン表示機能も有すること。
| 1-8 | 計算・計測機能については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-8-1 | 距離・面積・周囲長・容積計測ができる機能を有すること。
|  | 1-8-2 | ドプラ波形をリアルタイムに自動でトレースする機能を有すること。
| 1-9 | 保存画像の各種ビューアー機能については、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-9-1 | RAWデータ、IMAGEデータに対応した画像ビューアーを有すること。
|  | 1-9-2 | 各種デジタルデータを再生計測する機能を有すること。
| 2-1 | 白黒デジタルプリンタについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-1-1 | プリント画素数は、１,２８０×９６０ドット以上であること。
|  | 2-1-2 | 階調数は、２５６階調以上であること。
|  | 2-1-3 | プリント用紙は、感熱紙であること。
|  | 2-1-4 | 本体パネルから操作ができる機能を有すること。
| 3-1 | 電子コンベックスプローブについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-1-1 | 6.0MHz～1.0MHzを満たす周波数帯域であること。
|  | 3-1-2 | 走査方式がコンベックスであること。
|  | 3-1-3 | 視野角度が70度以上、曲率が50R以下であること。
|  | 3-1-4 | フルフォーカシング機能が可能なこと。
|  | 3-1-5 | 振動子は単結晶を使用していること。
|  | 3-1-6 | 穿刺用のブラケットが付属していること。
| 3-2 | 電子マイクロコンベックスプローブについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-2-1 | 6.0MHｚ～1.0MHzを満たす周波数帯域であること。
|  | 3-2-2 | 走査方式がコンベックスであること。
|  | 3-2-3 | 視野角度が70度以上、曲率が25R以下であること。
|  | 3-2-4 | 110°以上のワイドスキャンが可能なこと。
|  | 3-2-5 | フルフォーカシング機能が可能なこと。
|  | 3-2-6 | 振動子は単結晶を使用していること。
|  | 3-2-7 | 穿刺用のブラケットが附属していること。
| 3-3 | 電子リニアプローブについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-3-1 | 18.0MHz～5.0MHZを満たす周波数帯域であること。
|  | 3-3-2 | 走査方式がリニアであること。
|  | 3-3-3 | 視野幅が38mm以上であること。
|  | 3-3-4 | フルフォーカシング機能が可能なこと。
| 3-4 | 幅広電子リニアプローブについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-4-1 | 13.0MHz～5.0MHZを満たす周波数帯域であること。
|  | 3-4-2 | 走査方式がリニアであること。
|  | 3-4-3 | 視野幅が50mm以上であること。
|  | 3-4-4 | フルフォーカシング機能が可能なこと。
| 3-5 | 高周波電子マイクロコンベックスプローブについては、以下の要件を満たすこと。
|  | 3-5-1 | 12.0MHｚ～3.0MHzを満たす周波数帯域であること。
|  | 3-5-2 | 走査方式がコンベックスであること。
|  | 3-5-3 | 視野角度が85度以上、曲率が21R以下であること。
|  | 3-5-4 | フルフォーカシング機能が可能なこと。
２．一般的条件
|  | １） | 納入する機器は、全て未使用のものであること。
|  | ２） | 納入するまでの間に装置の仕様変更やバージョンアップが生じた場合は、最新の仕様で引き渡すこと。
|  | ３） | 入札対象物品と入替に撤去予定である当院既設の医療機器がある場合は、撤去費及び撤去後に伴う費用を含むものとする。
印
申請事業者名